Załącznik nr 6 - Kolumna laparoskopowa

KOLUMNA LAPAROSKOPOWA  - 1 szt

Producent: ………………………………………

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji: (min. 2014):.................................

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna jednoramienna zawieszona na zawiesiu sufitowym – kolumna laparoskopowa - zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną, oraz LAN ; w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłony sufitowe, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. | TAK |  |
| 2. | Kolumna jednoramienna o nośności łącznej min.90 kg przy maksymalnym wysięgu ramion. Max. rozpiętość ramion min. 175 cm. | TAK, podać |  |
| 3. | Elektro-pneumatyczne lub pneumatyczne zwalnianie hamulców mechanicznych wszystkich przegubów. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. Konstrukcja hamulców musi dopuszczać przemieszczenie kolumny podczas braku sprężonego powietrza – hamulce muszą posiadać regulację siły zahamowania tak aby możliwe było ustawienie siły koniecznej do przemieszczenia kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. | TAK, podać |  |
| 4. | Kąt obrotu ramienia min. 3200 | TAK, podać |  |
| 5 | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów wykonana z materiałów odpornych na działanie agresywnych środków dezynfekcyjnych. |  |  |
| 6 | Dopuszcza się rozwiązanie z ramieniem wysięgnika kolumny uchylnym, realizującym ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej: pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund. | TAK, podać |  |
| 7 | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w uchwytach na głowic i frontach półek. | TAK, opisać |  |
| 8 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone i opisane zgodnie z normami stosownie do rodzaju gazu. Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w nieścieralne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez niewłaściwym podłączeniem. | TAK |  |
| 9 | Konsola pionowa o wysokości min. 100cm - wyposażona w: - 2 x punkt poboru próżni medycznej AGA - 2 x punkt poboru sprężonego powietrza medycznego AGA - 1 x punkt podaży CO2 - 3 x gniazdo niskoprądowe RJ45 - 8 x gniazdo elektryczne IP44 230V 10A, - 8 x gniazdo ekwipotencjalne, - 4 x półka o wymiarach min. 400 x 450 mm pod aparaturę, z szynami sprzętowymi. Pod dolną półką szuflada na akcesoria. Nośność każdej półki min. 20 kg, Wszystkie półki o zaokrąglonych kształtach, bez ostrych krawędzi i kantów. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika. - 1 x pionowy wieszak do kroplówek z 4 hakami z regulacja wysokości | TAK, podać |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 11 | Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru sprzętu) min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 12 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 13 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni | TAK |  |
| 14 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 15 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 16 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 17 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu Technicznego z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

...................................................

podpis oferenta