Załącznik nr 7 - Kolumna anestezjologiczna

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA  - 1 szt

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji: (min. 2014):.................................

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System podwieszony - ramię obrotowe, zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, i system informatyczny LAN, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłony sufitowe, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut | TAK |  |
| 2. | Kolumna sufitowa jednoramienna o zasięgu poziomym ramienia min. 1400 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Kąt obrotu ramienia min. 3200 | TAK, podać |  |
| 4. | Udźwig minimum 200 kg przy maksymalnym wysięgu ramienia | TAK, podać |  |
| 5. | Elektro-pneumatyczne lub pneumatyczne zwalnianie hamulców mechanicznych wszystkich przegubów. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. Konstrukcja hamulców musi dopuszczać przemieszczenie kolumny podczas braku sprężonego powietrza – hamulce muszą posiadać regulację siły zahamowania tak aby możliwe było ustawienie siły koniecznej do przemieszczenia kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 6. | Kolumna anestetyczna - 2x punkt poboru tlenu medycznego AGA - 2 x punkt poboru próżni medycznej AGA - 2 x punkt poboru sprężonego powietrza medycznego AGA - 1 x punkt odciągu gazów anestezjologicznych AGSS - 3 x gniazdo niskoprądowe RJ45 (1x2+1x1) - 6 x gniazdo elektryczne IP44 230V 10A, - 6 x gniazdo ekwipotencjalne, - wieszak przegubowy z drążkiem do zawieszenia pomp infuzyjnych oraz z wieszakiem do kroplówek 4 haki po stronie lewej (od frontu) - uchwyt sterowania kolumną z tyłu kolumny 1 szt -system podnoszenia aparatu wyposażony w uchwyt umożliwiający zawieszenie posiadanego aparatu z linii Aespire i innych modeli dostępnych na rynku. | TAK |  |
| 7 | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone i opisane zgodnie z normami stosownie do rodzaju gazu. Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w nieścieralne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez niewłaściwym podłączeniem. | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 9 | Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru sprzętu) min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 10 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 11 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni | TAK |  |
| 12 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 13 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 14 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu Technicznego/Informatycznego z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

...................................................

podpis oferenta