Załącznik nr 10 do SIWZ

(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  5)

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia dezynfektor – 1szt nr katologowy/producent.................................................................................................... |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe | Tak |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory, na wysokości 850 mm (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Wymiary myjni (+/- 5%): wysokość - 1680mm, szerokość - 650mm, głębokość - 710mm | Tak |  |
|  | Maksymalna pojemność komory - 200l, minimum 8 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 | Tak |  |
|  | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400[V], zasilanie w wodę 3/4” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 25[mm], maksymalna moc urządzenia 8250W | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej wykonane z hartowanego szkła | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L. | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy nie przekraczającej 750W | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w wbudowany zmiękczacz wody | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator pary | Tak |  |
|  | Cztery pompy do środków chemicznych, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi. | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów cyklu | Tak |  |
|  | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 40 (w tym 20 predefiniowanych i 20 do zaprogramowania przez użytkownika) | Tak |  |
|  | Suszarka z możliwością nastawianie temperatury i czasu. Wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia | Tak |  |
|  | Maksymalna moc agregatu suszącego - 2000W, przy minimalnej wydajności 150m³/h | Tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak |  |
|  | Wbudowany port USB umożliwiający archiwizację za pomocą nośnika danych typu pendrive (dane w formacie umożliwiającym otworzenie na standardowym komputerze klasy PC – nie wymagające dodatkowego oprogramowania) | Tak |  |
|  | Mycie i suszenie na wszystkich poziomach | Tak |  |
|  | Kosz 4 poziomowy ze zdejmowanym górnym poziomem (do mycia przedmiotów o większych gabarytach) o pojemności 8 tac 1/1 DIN - szt 1 | Tak |  |
|  | 2- pozimowy kosz do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej - szt 1 | Tak |  |
|  | kosz do mycia obuwia operacyjnego o pojemności 15 par – szt 1 | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak |  |
|  | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia | Tak |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 40 | Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru sprzętu) min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 41 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 42 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni | TAK |  |
| 43 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 44 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 45 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 46 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu Technicznego/Informatycznego z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie

stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

...................................................

podpis oferenta