Załącznik nr 11 do SIWZ

(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  6)

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z AKCESORIAMI – 1szt nr katologowy/producent.................................................................................................... |  |  |
|  | Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym | TAK |  |
|  | Podstawa stołu pokryta włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym | TAK |  |
|  | Podstawa stołu zawierająca wycięcia na stopy oraz dodatkowy pojemnik (np. wiadro) dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta | TAK |  |
|  | Podstawa stołu zawieszona na wysokości uniemożliwiającej wsunięcie stóp pod podstawę przez co eliminuje się ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp. | TAK |  |
|  | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy | TAK |  |
|  | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu | TAK |  |
|  | Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni) | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - płyta podgłówka, - płyta pleców, dzielona z wypiętrzeniem piersiowym - płyta siedzenia, - płyta nożna dwuczęściowa | TAK |  |
|  | Regulacja wypiętrzenia piersiowego 120mm za pomocą klucza podłączanego z dwóch stron stołu | TAK |  |
|  | 5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C | TAK |  |
|  | Blat stołu przesuwny na długości 320mm | TAK |  |
|  | Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: - Długość całkowita 2060 (+/- 30)mm - Minimalna wysokość bez materaca maksimum 600mm - Maksymalna wysokość bez materaca minimum 950mm - Szerokość bez szyny bocznej 520 (+/- 20)mm - Szerokość z szyną boczną 590 (+/- 20)mm | TAK |  |
|  | Możliwość specjalnego ustawienia stołu na potrzeby zabiegów laryngologicznych oraz neurologicznych na wysokości 400mm (bez materaca) | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min 250kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji odwrotnej: min 190kg | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 40kg | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min 25˚ | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min 25˚ | TAK |  |
|  | Przechył boczny stołu w lewo/prawo: min 20˚ / 20˚ | TAK |  |
|  | Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: min 45˚ / 90˚ | TAK |  |
|  | Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu. | TAK |  |
|  | Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: min 80˚ / 40˚ | TAK |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: min 20˚ / 90˚ | TAK |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: min 180˚ | TAK |  |
|  | Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: - grubości min 75 mm, - antystatyczne, - wodoodporne, - łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane, - z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta, - zdejmowane, - odporne na środki dezynfekujące | TAK |  |
|  | Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części: - część pleców i siedzenia - Płyty podgłówka - Płyty podnóżka | TAK |  |
|  | Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania. Możliwość podłączenia dodatkowego nożnego kontrolera odpornego na zachlapania. | TAK |  |
|  | Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu | TAK |  |
|  | Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie: - Włączanie/wyłączanie, - Blokowanie/odblokowanie kół - Uniesienie/opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/prawo - Płyta pleców - Przesuw wzdłużny blatu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Stanu blokady kół - Przekroczenia limitu | TAK |  |
|  | Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem: - Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220˚) - Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 110˚) - Pozycja „0” | TAK |  |
|  | System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po minimum 4 minutach nie używania | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | TAK |  |
|  | Możliwość zamiany płyty podgłówka z płytami podnóżków | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania płyty podgłówka i płyt podnóżków w posiadanym przez zamawiającego stole HyBase 6100 | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Regulowany ekran anestezjologiczny | TAK |  |
|  | Przystawki pod rękę 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpory do pozycji bocznej z kwadratowym uchwytem montażowym o wymiarach min. 400x360x90 mm -2 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet do podtrzymania ręki do operacji na łokciu | TAK |  |
|  | Mankiet do podtrzymania ręki wzdłuż tułowia o wymiarach min. 220×110×20 mm- 4 szt | TAK |  |
|  | Podkładki żelowe pod piętę 4 szt. | TAK |  |
|  | Podkładka żelowa pod głowę 2 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, na odpady ginekologiczne, z odpływem, łatwy w montażu/demontażu o pojemności min. 9 l, z sitkiem - mocowany do kolumny stołu | TAK |  |
|  | Wózek na akcesoria wyposażony w cztery podwójne koła, każde koło obrotowe z hamulcem. Wym. 600x700x1200 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego stołem HyBase 6100 | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 9 | Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru sprzętu) min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 10 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 11 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni | TAK |  |
| 12 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 13 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 14 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu Technicznego/Informatycznego z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

3. Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

...................................................

podpis oferenta