Załącznik nr 12 do SIWZ

(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  7)

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – 4 szt nr katologowy/model/producent.......................................................................................................................................................... |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2015r. | Tak |  |
| 2. | Respirator przystosowany do użytku szpitalnego oraz domowego. | Tak |  |
| 3. | Respirator do wentylacji inwazyjnej | Tak |  |
| 4. | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej | Tak |  |
| 5. | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych | Tak |  |
| 6. | Urządzenie przenośne waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 6 kg | Tak |  |
|  | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
| 7. | Napisy i komunikaty w języku polskim | Tak |  |
| 8. | Ekrany monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | Tak |  |
| 9. | Prezentowanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i przepływ/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu. | Tak |  |
| 10. | Prezentowanie pętli oddechowych FV (Przepływ – Objętość). | Tak |  |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |
| 11. | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | Tak |  |
| 12. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu poprzez przepływomierz, koncentratora lub butli tlenowej, przepływ do 15 litrów na minutę, złącza do przełączania tlenu w komplecie | Tak |  |
| 13. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
| 14. | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 4 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza | Tak |  |
|  | TRYB WENTYLACJI |  |  |
| 15. | Wentylacja wspomagana oraz kontrolowana | Tak |  |
| 16. | SIMV Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem PCV | Tak |  |
| 17. | Wentylacja spontaniczna | Tak |  |
| 18. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
| 19. | Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalna częstość oddechowa | Tak |  |
|  | RODZAJ ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |
| 20. | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
| 21. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
| 22. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV z docelową objętością | Tak |  |
|  | RODZAJ ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |
| 23. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Tak |  |
| 24. | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością | Tak |  |
| 25. | CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
| 26. | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie od 5 do 45 na minutę | Tak |  |
| 27. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie od 50 do 3000 ml | Tak |  |
| 28. | Wartość I:E w zakresie od 15% do 67% | Tak |  |
| 29. | Regulowana prędkość kompensowania docelowej objętości co najmniej w dwóch poziomach. | Tak |  |
| 30. | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie od 4 do 45 cmH2O | Tak |  |
| 31. | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie od 4 do 45 cmH2O | Tak |  |
| 32. | Regulacja CPAP w zakresie od 4 do 20 mbar | Tak |  |
| 33. | Trigger wdechowy posiadający nie mniej niż 5 poziomów regulacji | Tak |  |
|  | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |
| 34. | Regulacja szybkości narastania oraz spadku ciśnienia przy oddechu, min. 5 poziomów dla wdechu oraz min. 5 poziomów dla wydechu. | Tak |  |
| 35. | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 5 do (-) 95% przepływu szczytowego | Tak |  |
| 36. | Westchnienia automatyczne oraz manualne z możliwością jego wyzwolenia przyciskiem na panelu respiratora z regulacją Tins, Texp oraz ustawieniem zadanej ilości cykli. | Tak |  |
|  | WYŚWIETLANE PARAMETRY WENTYLACJI |  |  |
| 37. | Ciśnienie IPAP | Tak |  |
| 38. | Ciśnienia EPAP | Tak |  |
| 39. | Całkowita częstość oddychania | Tak |  |
| 40. | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu Vte. | Tak |  |
| 41. | Stosunek I/T | Tak |  |
| 42. | Czasu wdechu | Tak |  |
| 43. | Czasu wydechu | Tak |  |
| 44. | Pomiar nieszczelności | Tak |  |
| 45. | Możliwość pomiaru stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 46. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK, Podać |  |
| 47. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK, Podać |  |
| 48. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 49. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Podać (min.10 LAT) |  |
| 50. | Alarm wysokiej objętości oddechowej | OPISAĆ |  |
| 51. | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 52. | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 53. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia | Tak |  |
| 54. | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 55. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  |
| 56. | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 50 zdarzeń | Tak |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 57. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacjiTak | Tak |  |
| 58 | Zapisywanie co najmniej 3 ustawień wentylacji | Tak |  |
| 59. | Możliwość szybkiej zmiany parametrów wentylacji poprzez przyciski szybkiego dostępu dostępne na panelu głównym (IPAP, Vt, Częstość oddechów) | Tak |  |
| 60. | Możliwość pracy z układem wdechowym przeciekowym „Leakage valve” | Tak |  |
| 61. | Możliwość pracy z układem wdechowym jednoramiennym z zaworem wydechowym | Tak |  |
| 62. | Możliwość pracy z układem wdechowym dwuramiennym z zaworem wydechowym, niezbędne elementy do podłączenia układu na wyposażeniu respiratora | Tak |  |
| 63. | Czujnik tlenu w zestawie. | Tak |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 64 | Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru sprzętu) min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 65 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 66 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni | TAK |  |
| 67 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 68 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 69 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 70 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu Technicznego/Informatycznego z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

3. Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

...................................................

podpis oferenta